### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Системный бесконтактный термометр ВИЗАТОР T21 – 1 шт.

- Регулируемый адаптер питания (БП) 9/12В  1.5A – 1 шт.

- Техническое описание и руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Упаковка – 1 шт.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОСЕКЬЮР»

115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д.1А, стр. 9

тел./факс:  (+7 495) 585-09-17 (многокан.)

email:  sales@infosecur.ru     web:  http://www.infosecur.ru

Системный бесконтактный термометр ВИЗАТОР T21

изготовлен, протестирован и признан годным для эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года. Срок службы 5 лет.

Дата выпуска:			Тип датчика:

___________________________________________________________________

Ответственный за приемку:

___________________________________________________________________

М.П.

| Гарантийный талон | Заполняется предприятием торговли Дата продажи: ___________________________________________________ Штамп предприятия торговли и подпись продавца: ___________________________________________________ М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ КОВИД-19

СИСТЕМНЫЙ

Бесконтактный термометр

ВИЗАТОР T21 / VIZATOR T21

## Техническое описание и руководство по эксплуатации

РЕДАКЦИЯ ОПИСАНИЯ 2021/02

### Общее описание

Системный бесконтактный термометр ВИЗАТОР T21 (далее - термометр) предназначен для дистанционного контроля температуры тела человека.    Термометр может работать как отдельно, так и в составе систем контроля доступа с различными интерфейсами, в частности с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми “сухими контактами”. Регулировка времени удержания контактов и гальваническая развязка упрощают интеграцию устройства в различные системы. Термометр имеет яркий русифицированный OLED 16x2 дисплей, световую и голосовую индикацию.

Измерение температуры производится при приближении ладони или запястья к бесконтактному ИК датчику. Термометр поставляется с 2 типами датчиков. Расстояние измерения с датчиком BAA  5 см, с датчиком DCI 20 см.

После измерения значение температуры сравнивается с пороговым значением триггера. Если превышения нет, включается зеленый свет, звучит сообщение “проходите” и подается сигнал на открытие турникета или срабатывание другой автоматики. При превышении включается красный свет, звучит сообщение “остановитесь”, сигнал на открытие не подается. Шаг установки порога триггера 0.1⁰С, диапазон настройки 35.0 – 37.9⁰С. Имеется зимний режим, который учитывает охлаждение рук в зимний период.

Термометр имеет счетчик проходов и блокировок. Фиксируется как текущее (при данном включении), так и суммарное количество проходов/блокировок.

Питание термометра осуществляется от сетевого адаптера. Имеется возможность подключения внешнего свинцово-кислотного аккумулятора 6В. Возможна как автономная работа от аккумулятора, так и использование аккумулятора в буферном режиме в качестве резервного источника питания.

Конструкция термометра позволяет крепить его на стены, стойки металлоискателей и турникеты на проходных, в офисах и других помещениях. Крепление осуществляется при помощи двух монтажных шурупов или двусторонней клейкой ленты.

По запросу заказчика, возможно изменение аудио-сообщений, языка и логики сигналов управления. Возможно добавление интерфейсов RS-485 или CAN. Возможно влагозащищенное исполнение. Свяжитесь с производителем для уточнения. Адрес производителя в разделе “Свидетельство о приемке”.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Мин | Тип | Макс | Единица измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания термометра | 6 | 9 | 15 | В |
| Рабочее напряжение сетевого адаптера | 100 | 220 | 240 | В |
| Потребление в режиме измерения | – | 0.1 | 0.15 | А |
| Потребление в режиме сообщения | – | 1 | – | A |
| Защита от перегрузки и переполюсовки | Есть |
| Емкость внешнего аккумулятора | По запросу |
| Напряжение внешнего аккумулятора | – | 6 | – | В |
| Ток заряда в буферном режиме | – | 0.15 | 0.2 | A |
| Точность измерения температуры, датчик BAA | – | 0.5 | – | ⁰С |
| Точность измерения температуры, датчик DCI | – | 0.3 | – | ⁰С |
| Расстояние измерения температуры, дат-к BAA | – | 5 | – | см |
| Расстояние измерения температуры, дат-к DCI | – | 20 | – | см |
| Диапазон порога срабатывания триггера | 35.0 | – | 37.9 | ⁰С |
| Рекомендуемый порог триггера | – | 37.5 | – | ⁰С |
| Шаг установки порога триггера | 0.1 | – | – | ⁰С |
| Возможность подключения доп. датчиков | Есть |
| Отображение информации | OLED дисплей 16x2 символов |
| Язык интерфейса | Русский, другие языки по запросу |
| Мощность динамика | 0 | 2 | 3 | Вт |
| Регулировка громкости | 4 | уровня |
| Нормально разомкнутые сухие контакты (НР) | 1 | шт |
| Нормально замкнутые сухие контакты (НЗ) | 1 | шт |
| Сухие контакты, ток коммутации | 4 | – | 20 | мA |
| Сухие контакты, напряжение коммутации | 3 | – | 15 | В |
| Время удержания сухих контактов | 2 | 3 | 9 | с |
| Гальваническая развязка сухих контактов | Есть |
| Интерфейсы RS-485 и CAN | По запросу |
| Температурный диапазон эксплуатации | -40 | +20 | +30 | ⁰С |
| Температурный диапазон хранения | +5 | – | +40 | ⁰С |
| Габариты термометра | 130x100x38 | мм |
| Вес термометра | – | 210 | – | г |
| Вес адаптера (БП) | – | 110 | – | г |
| Вес упаковки | – | 450 | – | г |
| Цвет корпуса | Белый или черный |
| Защита от воздействия воды | По запросу |

Параметры в графе Тип измерены при 9V и 20⁰C, если применимо.

Внешний вид термометра может несколько отличаться от варианта, описанного в настоящем руководстве.

### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗИМНЕГО РЕЖИМА

В холодную погоду руки людей, а также открытые участки тела, в частности, лицо заметно охлаждаются и замер температуры на ладонях, запястьях или на лбу может привести к заниженным результатам. Для компенсации этого эффекта предусмотрен зимний режим.

Для перехода в режим включения/выключения зимнего режима нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ в течение 20 секунд. Затем отпустите и короткими нажатиями выберите нужную опцию.

Ждущий режим

↓ удерживать кнопку МЕНЮ 20 секунд, затем отпустить

...

Включение/выключение зимнего режима

→ Короткими нажатиями выбирать нужную опцию

↓ через 10 секунд термометр переходит обратно в ждущий режим

Ждущий режим

Если температура в помещении ниже +3⁰С, зимний режим включен всегда.

### РАБОТА с ТЕРМОМЕТРОМ

Поднесите руку к ИК датчику рядом с синим светодиодом на передней панели. Для датчика BAA расстояние измерения 5 см, для DCI  20 см.

Если измеренная температура не превышает порога триггера, загорается зеленый светодиод, звучит сообщение “проходите” и подается сигнал на открытие турникета или срабатывание другой автоматики системы доступа.

Если измеренная температура превышает порога триггера, загорается красный светодиод, звучит сообщение “остановитесь” и подается сигнал на открытие турникета или срабатывание другой автоматики системы доступа.

### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

На передней панели расположены 16x2 OLED дисплей, ИК датчик, индикатор работы ИК датчика и динамик.

На верхней панели расположены двухцветный светодиодный индикатор прохода/блокировки, кнопка меню и разъем для подключения адаптера питания (БП) или аккумулятора. Если измеренная температура ниже установленного порога, светодиод загорается зеленым, звучит сообщение “Проходите” и подается сигнал на срабатывание турникета.

Продолжение на следующей странице.

### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

При превышении измеренной температуры над установленным порогом, светодиод загорается красным и звучит сообщение “остановитесь”. Индикатор выступает над корпусом и его видно со всех сторон.

На нижней панели расположены выключатель питания и второй разъем для подключения адаптера питания (БП) или аккумулятора.

На боковой панели имеются отверстия для вывода проводов от клемм для подключения автоматики и дополнительных датчиков. Более подробно смотрите раздел “Подготовка к работе”.

### Настройка ГРОМКОСТИ

Термометр имеет 4 уровня громкости от 0 до 3. 0 – беззвучный режим. 3 – максимальная громкость. Для перехода в режим регулировки громкости нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ в течение 10 секунд. Затем отпустите и короткими нажатиями выберите нужный уровень.

Ждущий режим

↓ удерживать кнопку МЕНЮ 10 секунд, затем отпустить

...

Настройка громкости сообщений

→ Короткими нажатиями установить нужный уровень

↓ через 10 секунд термометр переходит обратно в ждущий режим

Ждущий режим

### Настройка Длительности срабатывания контактов

Длительность срабатывания сухих контактов НР и НЗ может быть настроена в пределах от 2 до 9 секунд с шагом 1 секунда.

Ждущий режим

↓ удерживать кнопку МЕНЮ 15 секунд, затем отпустить

...

Настройка длительности срабатывания контактов

→ Короткими нажатиями установить нужную длительность

↓ через 10 секунд термометр переходит обратно в ждущий режим

Ждущий режим

### ПРОСМОТР СЧЕТЧИКОВ

Термометр имеет счетчик текущих проходов/блокировок, который обнуляется каждый раз при выключении и счетчик всех проходов/блокировок, значение которого сохраняется в энергонезависимой памяти. Для просмотра счетчиков нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ в течение 5 секунд.

Ждущий режим

↓ удерживать кнопку МЕНЮ 5 секунд, затем отпустить

Просмотр счетчиков

↓ через 10 секунд термометр переходит обратно

Ждущий режим

В верхней строке отображается количество проходов в текущем включении, а в квадратных скобках общее количество проходов.

В нижней строке отображается количество блокировок в текущем включении, а в квадратных скобках общее количество блокировок.

Максимальное количество текущих проходов/блокировок: 99 999.

Максимальное общее количество проходов/блокировок: 99 999 999.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

В самом простом случае, достаточно прикрепить термометр двусторонним скотчем к стене, установить напряжение питания БП 9В, подключить БП к разъему на верхней или нижней панели и переключить выключатель питания в положение “включен”.

Если нужно прикрепить термометр при помощи шурупов и/или интегрировать его в систему контроля доступа, необходимо снять крышку передней панели. Для этого возьмитесь одной рукой за одну из выемок на задней части корпуса, а другой рукой за выемку на передней и потяните две части корпуса в разные стороны.

Подключите необходимое дополнительное оборудование и/или прикрепите термометр шурупами в соответствии со схемой. Слегка нажав, установите переднюю крышку на место.

При использовании внешнего свинцово-кислотного 6В аккумулятора, БП подключается к верхнему разъему питания, а аккумулятор к нижнему или наоборот.  При подключенном БП, заряд аккумулятора происходит автоматически Для более быстрой зарядки рекомендуется установить напряжение БП 12В.  Допустимо использование аккумулятора в буферном режиме в качестве источника бесперебойного питания.

### ВКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА ПОРОГА ТРИГГЕРА

ВАЖНО! При включении нельзя держать руку напротив датчика. В момент включения термометр тестирует датчик и замеряет температуру окружающей среды. Рука напротив датчика может привести к неверной калибровке.

Переключите выключатель питания в положение “включен”. На короткое время включатся все светодиоды и на экране появится название модели.

После всех внутренних тестов, термометр переходит в ждущий режим.

УСТАНОВКА ПОРОГА ТРИГГЕРА

Для изменения значения порога триггера необходимо коротко нажать кнопку МЕНЮ на верхней панели термометра. С каждым нажатием, значение порога триггера увеличивается на 0.1⁰С вплоть до значения 37.9⁰С. После этого происходит сброс до 35.0⁰С и при последующих нажатиях значение вновь начинает увеличиваться. Рекомендуемое значение порога  37.5⁰С.

### НАСТРОЙКИ ТЕРМОМЕТРА И ОБЩАЯ ЛОГИКА МЕНЮ

Управление всеми функциями меню осуществляется при помощи всего 1 кнопки. Несмотря на это, логика интерфейса проста и интуитивно понятна.

Меню предоставляет доступ к следующим функциям:

- Просмотр счетчиков

- Настройка громкости сообщений

- Настройка длительности срабатывания сухих контактов

- Включение/выключение зимнего режима

Для входа в первый пункт меню необходимо нажать и удерживать кнопку МЕНЮ в течение 5 секунд. Для входа во второй пункт меню, необходимо продолжать удерживать кнопку еще 5 секунд и т.д. После того, как вы достигли нужного пункта меню, кнопку следует отпустить, а затем короткими нажатиями настроить выбранный параметр.

Пункты меню расположены в следующей последовательности:

Ждущий режим

↓ удерживать кнопку 5 секунд

Просмотр счетчиков

↓ продолжать удерживать еще 5 секунд

Настройка громкости сообщений

↓ продолжать удерживать еще 5 секунд

Настройка длительности срабатывания контактов

↓ продолжать удерживать еще 5 секунд

Включение/выключение зимнего режима